- 绍兴市特种设备检测院2021年仪器设备（第一批）供货项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号: STZ2021002

| 采购单位： | 绍兴市特种设备检测院 |
| --- | --- |
| 监督单位： | 绍兴市市场监督管理局 |
| 二○二一年四月 |  |

第一部分 招标公告

经绍兴市政府采购管理部门批准，我院就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：  STZ2021002      采购组织类型：  单位自行采购

二、招标设备名称及数量（预算金额：人民币  83.3  万元）

| 标项 | 设备名称 | 设备型号 | 采购 数量 | 上限单价 (单位：万元) | 上限总价 (单位：万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01标 | 全自动运动粘度测试仪 | YN-9N | 1 | 13.5 | 13.5 |  |
| 02标 | 安全阀在线校验仪 |  | 1 | 25 | 25 |  |
| 03标 | 光谱分析仪（手持式） |  | 1 | 20 | 20 |  |
| 04标 | 现场金相显微镜 |  | 1 | 9 | 9 |  |
| 05标 | 电磁超声测厚仪 | EM-1401 | 1 | 15.8 | 15.8 |  |

注：本院提供的仪器型号只是参考，如有技术参数和功能优予本院提供仪器型号，价廉者优先。

三、投标供应商的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、在中华人民共和国境内注册的独立法人且注册资金在人民币100万元（含100万元）以上。具有上述设备生产或经营资质。

3、多家具有投标资质的关联企业只接受其中一家参加招投标活动。

四、投标截止时间及地点：投标人应于2021年 04 月 28 日9:00时之前将投标文件密封送交到浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号绍兴市特种设备检测院，因疫情影响，本次招标的投标文件也可采用快递的方式进行递交，逾期送达作无效标处理。

五、开标时间及地点：2021年 04 月 28 日9:00 时在浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号绍兴市特种设备检测院3楼会议室开标。

六、招标公告发布：http://www.sxtjy.com

联系方式：    绍兴市特种设备检测院    金先生    0575-88132262

绍兴市特种设备检测院

二○二一年四月七日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 绍兴市特种设备检测院2021年仪器设备（第一批）供货项目 项目的实施规模、范围：进行绍兴市特种设备检测院2021年仪器设备（第一批）供货项目有关设备的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如我院认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标文件份数：正本一份、副本四份 |
| 4 | 投标文件接收单位：绍兴市特种设备检测院 投标文件送达地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 5 | 投标截止时间：2021年 04 月 28 日 9：00时整。 |
| 6 | 开标时间：2021年 04 月 28 日9：00时整 开标地点：绍兴市特种设备检测院3楼会议室 |
| 7 | 联系方式： 绍兴市特种设备检测院 金先生 0575-88132262 |
| 8 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于绍兴市特种设备检测院。 |
| / | / |

注：

- 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、不公正或违法违规内容时，请在投标截止日七天前向我院书面反映，我院向各投标人作出书面答复补充，并与招标文件同具相应法律效应，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

- 为维护我院招标工作的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

- 凡参加本次招标的投标单位均视作认同本次招标的各项约定事宜(包括投标人资格、技术参数、相关日期、定标方式等)；投标人不得以各类约定事宜提出质疑。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

名称：绍兴市特种设备检测院

地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪东街17号

项目联系人（询问）：金先生

项目联系方式（询问）：0575-88132262

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：0575-88772729

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.2 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向我院提供的一切设备、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向我院提供的产品和服务。

2.5　本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供原厂商产品设备性能指标说明书，无法提供的导致评标委员会无法评审的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，我院对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知我院，但通知不得迟于开标前7日使我院收到，我院将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，我院有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，我院可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，我院与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件1）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件3）；

2.1.3投标设备报价明细表（如有/格式见第六部分附件4）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2.1.5所投产品必须满足以下商务条件：

2.1.5.1所有投标产品必须为定型量产品,请出具五家用户有效证明(合同复印件、用户联系方法)。

2.1.5.2所有投标产品通过国内有资质单位进行的电磁兼容性试验（如有要求）(出具加盖制造商公章的证书复印件)

2.1.5.3所有产品为同一公司产品,软件操作方式相同

2.1.5.4投标产品生产企业通过ISO9001：2000质量管理体系论证(出具加盖制造商公章的证书复印件)

2.1.5.5投标产品获得制造计量器具许可证(CMC) （如有要求）(出具加盖制造商公章的证书复印件)

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。若投标人的投标报价超过我院设定的上限价（不另设上限价的以预算价作为上限价），投标报价分作零分处理，且不得作为中标人。

- 2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件2)；

2.2.2技术偏离表（格式见第六部分附件5）；

2.2.3 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.4相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；

2.2.5投标设备详细配置清单和对应规格的具体数据（品牌，型号，规格，到货期等详细信息，格式自拟）；

2.2.6技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距我院最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予我院的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8投标设备的图文资料（如有）；

2.2.9提供2010年6月－至今浙江省内同类项目成功案例。应有需方名称及联系电话，以最终用户合同复印件（加盖单位公章）作为确认依据（如有/格式自拟）；

2.2.10未尽事宜请各投标单位按评分细则技术部份制作(重要)；

2.2.11投标人情况介绍；

2.2.12有关产品代理资格证明文件（如有，复印件）；

2.2.13投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标设备报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为我院可以合格使用设备的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.5若投标人的投标报价超过我院设定的上限价（不另设上限价的以预算价作为上限价），投标报价分作零分处理，且不得作为中标人。

- 4．投标文件的有效期

- 4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如我院认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，我院可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5. 投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

5.3投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被我院拒绝。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

6.1 投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.2 投标人可将全部投标文件包装完好，封皮上要明确注明“招标编号、标项或标段号、招标项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章，并注明“开标时启封”字样。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向我院提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号、标项或标段号、投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

8．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

8.1 超过投标截止时间送交的；

8.2无法定代表人授权委托书或法定代表人授权委托书填写不全的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

8.3 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

8.4投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人或企业法定代表人授权委托人印章(或签字)的；

8.5投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

8.6 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

8.7未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

8.8 投标设备技术规范偏离表不真实填写或弄虚作假的；

8.9对我院设备技术规格未详细应答或未能说明投标设备的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

8.10经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判定为无效。

8.11 投标文件有招标方不能接受的条件；

8.12评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的 ；

8.13评标委员会认定有重大偏差的或实质性不响应招标文件要求的；

8.14其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人法人代表或其委托授权人必须在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

1.2 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

2. 对明显的文字和计算错误的修正原则

2.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

2.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3．评标

3.1招标评审小组一般为5人，由院领导1-2 名、采购部门的代表2名和其他专家1-2名组成。招标评审小组所有成员集中进行统一开标，对各供应商进行逐一询问及要求二次报价，由招标人填写在最终报价单（附件6）作为中标成交价，并进行技术标打分和商务标打分。因故不能到场的供应商，需提前邮寄标书，评标组以标书内容为准。

3.2招标评审小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3招标评审小组对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.4投标人资格由招标评审小组进行最终的评定。

- 4.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，我院可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时我院可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

5. 评标过程保密

5.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

5.2 在评标期间，投标人企图影响我院或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标产品的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对我院最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

2.5我院将把中标单位授予最佳投标者，但最低价不是中标的保证。

五、授予合同

1．中标方式

1.1采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按得分由高到低顺序，排名第一的为中标候选供应商。

1.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，我院可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

2．中标通知

2.1我院在投标有效期内根据定标结果，将以外网公布招标中标公告等形式通知中标人。

3．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

3.1中标人交纳不高于中标额的5％的履约保证金给我院，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与我院订立的合同的，履约保证金不予退还，给我院造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三部分 招标项目范围及要求

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5符合相关国家和行业标准。投标人提供该设备出厂检测报告、合格证书和计量检定证书。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

2.数量调整

我院保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

3.安装及调试、验收

中标人应派经我院认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备到货并一周内完成的安装、调试。

3.2对招标文件中标有▲★符号的主要指标参数，中标人提供验收调试所需专用工具设施物料并自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收。验收标准按投标书的技术偏离表（投标响应）栏内容逐项进行，产品最终验收合格后招标方和中标方双方签字确认。如验收时投标书的技术偏离表（投标响应）与仪器设备实际功能不符，则招标方视中标方违约。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在我院指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经我院同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

4.技术培训

4.1中标人须对我院的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

- 4.4.1原理、构成和功能的描述。

- 4.4.2常见故障的处理或排除。

- 4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

- 4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

- 5.售后服务(标内有说明的按标内要求执行)

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，16小时内派人赴现场处理设备质量问题。36小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

6. 服务要求(标内有说明的按标内要求执行)

6.1设备保修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达我院指定地点。

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，我院可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及技术参数：

01标、全自动运动粘度测试仪   YN-9N

一、主要性能

- （1） 仪器适用于各种透明及不透明或黑色液体的特性粘度及化工产品的特性粘度等物质的测量；

- ▲仪器采用分体式控制，主机由一体机电脑控制，电脑上粘度应用软件界面是基于中文Windows操作系统下的中文版本软件，操作方便直观，界面全程模拟四个工位毛细管中样品流动过程，界面更直观更人性化；

- ★仪器工作全程自动化，即自动恒温、抽样、测试、清洗、烘干、自动计算、打印和保存实验结果值；

- ★仪器采用免维护进口电磁阀（需提供进口产品证明文件），大大减少后续维护成本；

- 液面检测：仪器采用原装进口光电元器件（需提供进口产品证明文件）作为检测单元，适用不同温度下的超长时间稳定测试；

- 仪器具有不少于十万组测试数据的存储空间, 可通过不同的方式进行查询，也可根据条件选择性删除等强大数据处理功能；

- 仪器带有自动记忆功能,所设置的测试参数(如系数、设定温度、恒温时间、测试误差、清洗次数、烘干次数等)断电不丢失；

- 仪器通过将进清洗剂管内直径改小的方式配合进液时间可调模式，能将清洗液用量控制在一个合理的范围，大大节约成本的同时保护了环境；

- 仪器出液系统内循环改变了废液排放方式，将传统粘度仪上的废液瓶直接省去，大大减小了整机体积；

- 仪器控温稳定性高，控温精度优于GB/T 30515-2014标准要求；

- 仪器具有高稳定晶体震荡器作为计时单元，计时精度：±0.01秒，计时时间更精    确，最大计时时间为999.99秒；

- 仪器具有温度补偿功能，可用计量过的玻璃水银温度计对仪器的电子温度传感器进行温度校准，并采用非易失性器件保存温度补偿值,对所测的温度点只需进行一次温度补偿,避免频繁的校对工作；

- ▲一台仪器具有四个测试单元,各单元可同时测试,也可以单独测试, 测量方式灵活多样,每个单元可使用乌氏毛细管也可使用逆流毛细管，工作时各单元独立控制,互不影响；

- 制冷系统需与仪器主机分离，不可内置在主机，方便拆卸、安装和运输，并最大限度减少因压缩机工作震动带来对测试过程的影响,使测试结果更稳定；

- 独立的气路循环系统，确保各单元完全独立工作，互不影响；

- 仪器具有故障诊断，超温告警等功能；

二、主要参数

- （1）执行标准：

GB/T  265-1988   《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》

GB/T  11137-1989 《深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法》

GB/T  30515-2014 《透明和不透明液体石油产品运动黏度测定法及动力黏度计算法》

- 毛细管精度：符合JJG155-91，GB/T 30514-2014标准；

（3）内置多种测试标准，如GB/T 265-88和GB/T 30515-2014,可轻松切换，自动判断满足不同标准对不用样品的重复性与再现性要求；

- ▲仪器具有毛细管管理功能，一次入库，可重复调用，无需重复输入管径、系数、管号等信息，减少工作量和输入误差等，同时，还具有毛细管检定证书有效期管理提醒等功能；

- 采用圆形恒温油+增压桶设计，恒温浴温度更为均匀稳定，控温精度高；

- 主机内置水平尺，可调整并保持仪器和毛细管水平，提高仪器测量的精确性；

- 工位数：4个工位；

- 恒温浴缸容量：25L；

- 恒温浴控温范围：+10℃～+135℃；

- 显示精度：0.01℃；

- ★恒温浴温控精度：

+10℃—+40℃范围：控温精度：±0.01℃；

+41℃—+100℃范围：控温精度：±0.02℃；

+101℃—+135℃范围：控温精度：±0.05℃；

- 毛细管最小直径：0.4ｍｍ，最大直径：6.0ｍｍ；

- 毛细管类型：乌氏管、逆流管；

- 运动粘度测试范围：1-3,0000mm2/s；

- 运动粘度的重复性精度：符合GB/T  30515-2014中的要求；

- 运动粘度的再现性精度: 符合GB/T  30515-2014中的要求；

- 最大功率：2000 W；

- 电源电压：AC 220V±10%，频率50Hz±1%；

- 环境温度：-10℃～40℃；

- 相对湿度： 20％～90%；

- 时大气压：96KPa～103KPa；

- 接口：USB，RS232，LAN；

- ▲尺寸、重量：

主机尺寸：不大于： 620 mm×680 mm×950mm（深*宽*高）；

主机重量：≤120Kｇ ；

三、单 机 配 置 清 单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动运动粘度测试仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 品牌一体机电脑（WIN7系统以上，屏幕尺寸：20英寸以上，CPU：INTEL处理器，内存：4G，硬盘：128G，配有线鼠标，有线键盘，鼠标垫子并包含与仪器主机连接线） | 1 | 套 |
| 3 | 乌式毛细管，系数：c=0.1403 | 3 | 支 |
| 4 | 逆流毛细管，系数c1=0.1815,c2=0.1368 | 3 | 支 |
| 5 | 硅胶管6*10mm | 10 | 米 |
| 6 | 透明PVC软管4*6mm | 15 | 米 |
| 7 | 废液瓶（2500ml） | 2 | 个 |
| 8 | 2500ml橡胶塞（3孔） | 2 | 个 |
| 9 | 清洗瓶（1000ml） | 2 | 个 |
| 10 | 1000ml橡胶塞（3孔） | 2 | 个 |
| 11 | 电源连接线 | 1 | 条 |
| 12 | 外置打印机（含串口线、电源适配器） | 1 | 套 |
| 13 | 打印纸 | 4 | 卷 |
| 14 | 15A保险丝 | 5 | 只 |
| 15 | 2A保险丝 | 5 | 只 |
| 16 | 说明书 | 1 | 份 |
| 17 | 合格证 | 1 | 台 |
| 18 | 便携式制冷单元 （含高压连接管2条、专用电源线1条） | 1 | 套 |
| 19 | 高精度玻璃温度计 40℃，精度：0.01℃ | 1 | 支 |

四、有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

五、合同签订前交纳合同金额的5%作为保证金給甲方，货品验收合格后付100%货款，己交纳5%的合同保证金转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

六、合同签订后15个工作日内交货。

02标、安全阀在线校验仪

一．在线校验仪技术性能指标及要求

1、执行标准

满足《TSG ZF001-2006 安全阀安全技术监察规程》、《GB/T12242—2005》和《GB/T12243—2005》等国家规程标准对安全阀性能测定要求。

2、技术指标要求：

2.1串联式安全阀在线校验仪，适用于石油、化工、电力、冶金等各行业安全阀冷、热态校验。

2.2检测系统：

工业三防平板电脑，IP65防护等级，防水、防尘、防摔；

采集终端屏幕： 10.4寸LED高亮度液晶触摸屏，支持户外阅读。

2.3检测软件：

智能型安全阀在线检测系统，动态图像监测，配备安全阀数据库，对被测安全阀具有图像采集功能。

2.4测量方法：在线（冷态、热态）；离线（冷态）

▲2.5判开方式：自动模式；手动模式

2.6附加提升力范围：0-3000kg

2.7力传感器量程：适当的量程的力传感器；力传感器精度：≤0.5%F.S

2.8设备检测精度：≤0.5%

▲2.9机械夹具结构形式：结构：串联式机械结构；材质：304不锈钢；特点：抗磨、耐腐蚀。

2.10阀杆联接结构：采用螺纹螺母式联接；国标公制、英制、美标标准，联接螺母；德莱赛、克罗斯比阀门专用螺母；光杆夹紧功能（针对阀杆无螺纹）

2.11电源：内、外置双锂电供电，自行切换；具有电路保护系统，防止过充过放；持续工作时间大于10小时。

2.12附加提升力驱动方式：液压手动油泵驱动，进口无负压防漏手动液压油泵；动力输出：700bar（70Mpa），液压油缸自动复位；快装接头：进口平面密封快装接头，无渗透无滴油，最高承压650bar（65Mpa），安全检测距离10米。

▲2.13动态图像，全方位监测校验过程，检测界面以力值曲线和安全阀状态彩色预警直方图的形式显示，使得操作人员直观的观测被检测阀门附加提升力的状态和被测阀门安全预警状态。

★2.14具有图像采集功能，可对被测阀门进行图像采集，将被测阀门与检测数据统一建档保存。

2.15校验结果以图片形式自动截取、独立储存，可根据需求进行查询、打印；检测时，系统自动记录检测时间，并自动记录相应的技术报告的同时也自动计算出该阀门下次检测的时间，便于记录查询。

▲2.16校验软件与院在用安全阀校验智能管理系统实现对接，自动读取系统派发的在线校验任务，将完成校验的测试数据自动写入系统；

3、设备配置基本要求

| 序号 | 名 称 | 配置及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据处理主机 | 实现数据采集，数据分析，数据储存等功能，工业三防平板电脑，IP65防护等级，防水、防尘、防摔；采集终端屏幕： 10.4寸LED高亮度液晶触摸屏，支持户外阅读，配置无线键盘，无线鼠标，无线接收器等。 | 1 |
| 2 | 软件信息处理 | 校验结果以图片形式自动截取、独立储存，可根据需求进行查询、打印； |  |
| 3 | 图像采集 | 对被测阀门进行图像采集，将被测阀门与检测数据统一建档保存。 |  |
| 4 | 力传感器 | 适当的量程的力传感器；力传感器精度：≤0.5%F.S | 1 |
| 5 | 传感器信息线 | 信息线防尘防水等级IP67，至少长度10米 | 1 |
| 6 | 油管及快装接头 | 进口快装式防漏平面密封高压油管，油管外直径Φ6, 至少长度10米 | 1 |
| ▲7 | 液压系统 | 配置外径82mm油缸与输出油压不小于70MPa进口手动泵。 | 1 |
| 8 | 适用国标阀杆尺寸 | 尽量齐全，至少包括（M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24、M27） | 若干 |
| 9 | 适用英制阀杆尺寸 | 尽量齐全，至少包括（1 1/4、7/8、1/2、1/4、1、5/8、5/16、1 1/8、3/4、3/8） | 若干 |
| 11 | 适用美标阀杆尺寸 | 包括德莱赛专用螺母7/8、1-1/8及克罗斯比专用螺母。 | 若干 |
| 12 | 无螺纹夹具 | 应用于无螺纹的阀杆 | 1 |
| 13 | 各类专业工具 | 与校验仪配套的各类专业工具，要求完善配备 | 若干 |

二．在线设备具体验收方式：

1.在线冷态校验的精度验收方法。

1.1选择不同通径和不同整定压力的安全阀。确定安全阀的密封中径或密封面积之后，在安全阀的压力等级范围之内随便调整整定压力，在不知道安全阀准确的开启压力的前提下，把在线设备架好测出开启压力之后再拆掉设备，以离线校验台校验的值做对比，看结果是否在设备要求的误差范围之内。（所测试的提升力为高中低三档，以设备标注的最大提升力的百分之90测试为限）

1.2如在明知道安全阀的整定压力如1MPa时，在设备输入整定压力数据时，改为0.7或者更小值，测试在线设备做的实际开启值是否在误差范围内，以此类推做高低压三种整定压力或高中低三种提升力。

1.3在线带压校验的精度验收方法。

1.3.1在离线校验台上恒压的安全阀上把在线设备装上，要有一定比例的基础压力，来测试在线设备检测结果的精度是误差范围内。

三．有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

四．合同签订前交纳合同金额的5%作为保证金給甲方，货品验收合格后付100%货款，己交纳5%的合同保证金转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

五．合同签订后15个工作日内交货。

03标、光谱分析仪（手持式）

一、技术要求及参数：

1、配置≥45KV铑阳极靶X射线管和大面积SDD高分辨率半导体探测器，对金属元素可有效激发和测量，分析元素范围从元素周期表Ti元素到U元素，最多可同时分析大于31个元素；具有最低检出限，可准确区分不同元素等级分类（例如303-304, 6061-6063）；

▲2、颜色代码显示：结果显示时，可同时显示相应元素在对应牌号库中的含量范围，并有不同颜色标注各元素测量结果是否合格。

3、能自动补偿样品量，以满足对最小直径 1mm管材、杆材、线材，焊缝、紧固件、车削下脚和碎屑等准确测试的需要；

▲4、30秒内实现开机，无需预热；开机自动校准。

5、机身采用铝合金外壳，具有极高的散热性，可以保证设备长时间连续使用；

6、1-3秒实现精确分析，提高工作效率；

7、金属分析用基本参数法（FP法），能快速定性、定量分析、牌号识别等，可选择不同的结果显示方式，自动平均值计算；

8、采用操作系统具有稳定、快速、防病毒、不死机等特点；

9、内置式一体机，通过SGS认证的IP54防（溅）水防尘标准，可靠耐用，环境适应性强；

10、屏幕大于4寸，具有亮度高，节电等特点；

11、内存10g或以上，可同时存储至少10万组分析结果，标配8gU盘，可以通过WIFI，U盘，USB数据，蓝牙等多种方式导出数据；

12、电池标配两块原装锂电池，单节电池在典型工作环境中可工作10-12小时，可直接查看电量；

13、用户可以从海量数据中快速方便地搜到到需要的结果，软件提供多种形式的筛选功能；

14、现场可通过手机同步仪器屏幕数据显示，以及通过微信、短信等主流方式传输数据，保证数据的真实性和传输的便捷性，数据直接保存在云端；

▲15、探测器具备防扎功能,配备探测器防轧膜5片，保护探测器窗口免受破损；配备耐高温附件1套，适应450℃以上高温现场测试；配置合金标块,方便进行仪器校准核查；

16、安全性：扳机锁功能，可设定锁定时间。开启时，点触和扳机都无法执行操作；

17、仪器是整机原装进口产品。

二、 主要配置要求:

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 便携式光谱仪主机 | 1套 |
| 探测器防轧膜 | 5片 |
| 耐高温附件 | 1套 |
| 合金标块 | 1块 |
| 可充电锂电池 | 2块 |
| 电池充电器 | 1套 |
| U盘 | 1个 |
| USB数据传输线 | 1根 |
| 仪器保护腕带 | 1根 |
| 原厂便携箱 | 1只 |
| 使用手册 | 1本 |
| 校准证书 | 1份 |

三、售后服务

1、中标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，中标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

2、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到我院通知后，24小时内派人赴现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供我院使用。

3、设备涉及的软件和测试标准终身免费升级。

4、供应商必须为买方提供免费专业技术培训2-4人。

四、有计量认证要求提供计量认证合格报告；

五、合同签订前交纳合同金额的5%作为保证金給甲方，货品验收合格后付100%货款，己交纳5%的合同保证金转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

六、合同签订后15个工作日内交货。

04标、现场金相显微镜

一、主要技术参数

▲1、无线数字采集器：采用不低于500万像素的5G WIFI摄像头，无线传输支持苹果及安卓系统，专用APP图像处理软件可在线加载标尺，标尺的位置和大小可以调节，抓拍图片分辨率大于500万像素。

2、专用金相镜头：10X，20X，40X长距平场消色差物镜，内置同轴垂直落射侧给光系统，镜体采用插拔式确保光轴的同心不偏移，镜体调焦为同轴同光微调，镜体可正置或倒置使用，连接采集器可实现放大倍数100X-800X。

3、目镜要求：目镜10X视场范围不低于18mm，目镜20X视场范围不低于12mm。

4、照明方式：采用亮度可调的便携式LED光源，连续工作时间不低于36小时。

▲5、提供多种支架，带防滑动制紧装置，适用于多种检测面（小管、弧面等）。

6、图像平板接收器:高清屏,配置防摔保护壳。

7、金相分析处理软件：含分析模块数据库，软件具有自动评级、定量分析、定倍打印、图像拼接等功能；

8、充电式快速抛磨机，工作时间不低于8小时,。

9、便携充电式抛磨仪：直流交流均可使用，可连续工作时间5小时，整机重量不大于0.4Kg，轻巧便携；

10、专用抛磨辅料：专用抛磨膏（不会越磨越油越黑），无需加水且自行干固形成镜面。

▲11、提供便携式药品箱，成品腐蚀液。

12、仪器包装箱：小巧便携可肩背至高空。

13、证书资料：制造商需提供计量机构出具的计量报告证书和ISO9001质量管理体系认证证书复印件。

二、设备配置要求

1、目镜10X  1只

2、目镜20X  1只

3、专用金相镜头10X  1只

4、专用金相镜头20X  1只

5、专用金相镜头40X  1只

6、专用宏观显微镜头50X 1只

7、专用支架 3只（适用多种检测面）

8、便携式LED光源  1只

9、光源专用充电器  1只

10、无线数字采集器   1只

11、图像平板接收器   1只

12、金相分析处理软件 1套

13、充电式快速抛磨机 1套

14、便携充电式抛磨仪 1套

15、专用金相抛磨材料 1套

16、 便携式药品箱   1只

17、成品腐蚀液     2瓶

18、产品技术资料   1份

19、计量报告证书   1份

20、专用仪器箱包   1个

三、售后技术服务要求：

1、供方免费送货、负责设备的安装调试，对操作维护人员进行仪器培训。

▲2、供方免费提供电站锅炉现场金相制样培训。

3、设备验收后，整机2年保修，免费提供零件及服务，并应及时有效。

4、设备验收后，供方免费升级同级别工艺软件，检测软件及分析软件提供永久免费下载与升级且无安装次数限制。

5、当设备保修期过后，依然能提供广泛的、优惠的技术支持、设备备件供应。

6、终身提供备用机服务：如机器发生故障且不能在10个工作日内修复，如用户急需，中标方有责任向客户提供与投标产品功能一致或优于的备用机器，并于48小时内到达用户指定现场，以免发生待机误工。、

四、有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

五、合同签订前交纳合同金额的5%作为保证金給甲方，货品验收合格后付100%货款，己交纳5%的合同保证金转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

六、合同签订后15个工作日内交货。

05标、电磁超声测厚仪    EM-1401

一、技术参数：

1、总体要求：

▲（1）仪器设计便携，可单手操作，具有A 扫描、B 扫描两种功能，具有测厚和探伤功能,具有常规超声和电磁超声双功能。

- 检测过程中不需要打磨工件表面，不需要耦合剂，无需去除沥青及3PE等防腐层；

- 仪器采用电磁超声原理，探头和仪器为一体机，探头可快速更换，探头和主机为螺纹连接；

（4）接收增益范围：0～100dB；

（5）频率范围：3.1～5.5MHz，步进值为0.1MHz，在软件中可以快速选择。

▲（6）具有高温800℃在线测腐蚀功能。

（7）中英文操作软件。

▲2、最大提离（传感器与检测对象之间的工作间隙）：10mm（净提离为8mm），防锈膜、盐沉积物或任何其他绝缘涂层（油漆、清漆、搪瓷、塑料 等）都可以作为操作间隙；

3、测量范围：1.5mm～200mm；

4、测量精度：0.01mm；

5、操作换能器和倾斜角度 ±25 度；

6、声波声速的调节范围 1000～99999m/s；

7、被检工件温度范围：-150～800℃

8 、供电：内置锂电池供电,连续工作时间≥5小时；

- 三种测厚模式:(1) 全自动测量 模式，一键测量，无需人为干预；

(2)半自动测量 模式，一键切换；

(3)全手动测量 模式，一键切换。

10、可测量工件表面最小曲率半径：≤10mm；

11、软件提供主机内；

12、每秒最高检测数据可达16个；

13、主机尺 寸：232×135×44mm；

14、需提供厂家或总代理的产品授权书；

15、软件终身免费升级；

16、液晶显示屏日光下清晰可见；

17、主机重量 ：≤700g ；

- 声波类型：剪切波（横波）；

19、励磁方式为永磁铁；

20、波形显示方式包括全波、半波、射频波（软件中可快速调节）；

▲21、仪器具有常规超声和电磁超声双功能，可连接常规超声探头：1、压电探头10MHz（测量厚度范围从0.5mm到30mm），压电双晶探头5MHz（测量厚度范围从1.5mm到200mm，压电单晶探头5MHz（测量范围从2mm到300mm）；

▲22、包含主机1台、大提离探头1个、高温探头（800℃）1个、常规提离探头1个、压电探头10MHz（0.5mm到30mm）1个、压电双晶探头5MHz（1.5mm到200mm）1个，压电单晶探头5MHz (2mm到300mm)1个、B扫描装置、碳钢校准试块1个、304标准试块1个、探头连接线1根、充电器1个、仪器箱1个，相关软件1套。

二、有计量认证要求提供计量认证合格报告，免费送货、培训，售后服务质保二年以上；

三、合同签订前交纳合同金额的5%作为保证金給甲方，货品验收合格后付100%货款，己交纳5%的合同保证金转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

四、合同签订后15个工作日内交货。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被我院接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人在中标通知书发出7日内中标人交纳中标额的5％的合同保证金给我院，（汇入：绍兴市特种设备检测院；帐号336006160018000094239交通银行绍兴袍江支行）合同保证金不计息。按招标文件和中标供应商投标文件的约定，和我院在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与我院签订书面合同。

2.1.1交货地点：绍兴市特种设备检测院。

2.1.2合同交货期：按标项内要求时限交货，有特殊要求的按合同执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3. 付款方式：

按标项内付款方式执行，有特殊要求的按合同执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非我院对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的原装正品。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由我院按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

- 6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和我院的直接经济损失。

- 6.2由于我院保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助我院及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，我院发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和我院签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给我院。

7.3我院在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，我院收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标办法及标准

1．评标方法

本次招标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、服务承诺、评委印象等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

开标后，评标委员会首先对各投标人递交的投标文件进行符合性审查，凡招标文件对投标人相关资格要求和投标文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，由评标委员会认定作为无效投标予以废除。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标供应商进行询标，投标供应商做出的书面答复作为投标文件的补充，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。

- 评分标准

共100分，其中技术分70分,商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（评分计算保留小数点后2位）：

2.1.技术分（70分）

| 序号 | 项目 | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备技术参数与功能配置 （40分） | 满足招标文件要求的得20分，打“★”号的指标为实质性指标不允许出现负偏离，如出现负偏离则作无效投标处理；打“▲”号的指标为主要功能、配置，每有一项超过招标文件的加2分，最高加4分，每有一项偏离的扣4分；一般指标每有一项超过招标文件的加1分，最高加6分，每有一项偏离的扣2分。扣完为止。 |
|  |  | 所投产品品牌规格型号、对应数量、详细配置、技术参数、随机软件是否完整；配件附件辅材是否完整合理、消耗品优惠承诺等。优秀10-8分，良好7-5分，一般4-3分，不合理或较差的2-1分。 |
| 2 | 品牌口碑 （10分） | 由评标委员会横向综合对比各投标人所提供的产品品牌。该行业国内知名品牌并经我院使用、试用印象较好得10分，国内知名品牌得5分，一般品牌得2分。 |
| 3 | 市场占有率 （8分） | 根据投标人所提供的同类产品、同类销售金额最终用户成功销售案列合同份数划分档次打分，优秀8-6分，良好5-3分，一般2-1分。（提供合同复印件，原件备查，未能提供合同原件的不得分）。 |
| 4 | 售后服务质量保证措施其它优惠承诺 (10分) | 满足标书售后服务要求得2分，不满足不得分；厂方承诺免费保修时间每增加壹年加2分,最高加4分；招标文件未规定，招标人特别承诺的实质性优惠措施、条件(是否拥有技术维护机构和常住维修工程师，后续技术支持、软硬件升级服务，在出现故障时48小时内到现场，72小时内解决问题等)将视情况加分，最高加4分。 |
| 5 | 投标文件制作 (2分) | 投标文件制作情况,询标情况(包括是否参与询价、技术、服务承诺及现有用户的售后服务等情况)，好的得2分，较好的得1分、一般得0.5分。 |

注：1、评分标准里所提到的要原件备查的请投标人单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分。

2、所有的证件必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2.2.商务分（30分）

2.2.1.评标基准价：以有效投标人的最低投标报价（包括附件6：最终报价单（二次报价）

）为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

投标报价超过上限价的,投标报价作零分处理。

注：如投标文件未按规定制作、密封封装的，技术总分评标委员会将酌情予以15分的扣分。

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：

根据贵方                       （招标文件编号：         ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                          （姓名、单位、职务）代表投标人                      （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本五份。

1.投标书

2.招标文件要求投标人提交的其他文件及资料

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1．根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3．我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

4．       标：                     投标总价为（大写）：              元人民币。

5．本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

6.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （我院）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 单价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、我院不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件4：投标设备报价明细表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件5：技术偏离表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：1、此表须与招标文件“第三部分 招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列在技术偏离表中，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件6：最终报价单（二次报价）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 单价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、综合单价为包含所有相关费用的单价。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日